CSJJ-1型测试夹具

技 术 说 明 书

沈阳信达思创电力电子研究所

目录

1．概述………………………………………………………………………………2

2．技术参数…………………………………………………………………………2

3．结构特征和安装…………………………………………………………………2

4．使用方法…………………………………………………………………………2

5．常见故障及排除方法……………………………………………………………3

- 概述

1.1 适用范围

本测试夹具适用于大电流可控硅和整流元件的电参数测试。

1.2 产品特点

结构简单牢固、使用方便、易于维修。

2  技术参数

2.1 极板直径: 80mm、100mm、120mm、

2.2 最大行程：40mm

2..3最大压力: 10吨

2.4 外型尺寸: 375×165×600mm

2.5 重量: 30kg

3  结构特征和安装

本夹具结构牢固。下部壳体内装有油压千斤顶；横梁上装有固定的上极板；平台上装有活动的下极板。

为保持二极板平行和被测器件受力的均匀，在下极板底部装有一个Φ10mm的平衡钢球，安装时先放好平衡球再装下极板。

4  使用方法

4.1接线

4.1.1测器件通态（正向）峰值压降时，主电流引线接于上、下极板铜接线板

上。而压降采样线接于极板边沿的焊片上。

4.1.2 测器件正、反向峰值阻断电压时，阳、阴极引线接于极板边沿的焊片上。

4.2 测试压强的计算（推荐被测器件芯片的阴极压强为 100kg/㎝2）

被测器件施加压强值按下式计算：压强表读数=0.49×d2 （MPa）

式中d为被测器件芯片的阴极直径，单位㎝。(芯片直径小于器件直径，芯片阴极直径比芯片直径还要小4-6mm。计算时必须注意。)

例：被测器件直径52mm，芯片直径为Φ30mm，如按芯片阴极直径比芯片小4mm计算,则芯片阴极直径为30-4=26mm=2.6cm

压强表读数=0.49×2.62 =3.3MPa

4.3操作方法

4.3.1将手轮插入下部园孔中，对正凹口反时针旋转泄压阀，下极板自动回原位，再顺时针旋转锁紧泄压阀。

4.3.2在下极板上放好被测器件，将杠杆插入右侧长孔中千斤顶的加压柄孔中，上下压杠杆加压至规定压力后，通电测试。

4.3.3测试完毕后，反时针旋转手轮，下极板自动回原位，取出被测器件。

5  常见故障及排除方法：

5.1两极板不平行：检查是否平衡球脱落。

5.2表压不稳定：可能存在泄压问题，先检查泄压阀是否拧紧，再检查压力表接头是否漏油。如发现漏油，可先拆下上横梁螺母，取下上横梁，再拆下不锈钢罩,检查出漏油点，拧紧接头或更换密封圈。

维修电话：13504169503

联系人：杨志平