DBC-013型晶闸管测试仪

技 术 说 明 书

沈阳信达思创电力电子研究所

目  录

1 概述 …………………………………………………………………………… 2

2 主要技术参数  …………………………………………………………………2

3 工作原理 ……………………………………………………………………… 2

4 结构特征 ……………………………………………………………………… 4

5 使用方法 ……………………………………………………………………… 4

6 故障与排除 …………………………………………………………………… 6

1  概述

本仪器是晶闸管(整流管)的通态峰值电流ITM(IFTM)和通态峰值压降VTM(VFTM)的专用测试设备。适用于各种晶闸管、整流管及可控、整流模块的参数测试。

本仪器设计先进、操作简便，采用数字显示表显示测试结果，并具有设定值准确、测试精度高、重复性好等特点。

本仪器采用储能式脉冲放电电路，测试原理符合GB4024—83标准的规定，并在电路上采取了对被测器件的保护措施。是电力半导体器件生产厂和使用单位最为理想的检测设备。

2  主要技术指标

2.1 通态峰值电流ITM测试范围

013A型：30—3000A

013B型：100—9000A

2.2 通态峰值压降VTM测试范围：0—7V

2.3 重复测试间隔时间：小于6S

2.4 工作条件

电    源:  AC 220V±10% 50HZ；环境温度：0—40℃

2.5 整机功耗：小于1.5KVA

2.6 整机重量

013A型：约35Kg

013B型：约80Kg

2.7 外形尺寸

013A型：由两只440×440×150mm的箱体组成

013B型：由一只600×600×1000mm的箱体组成

3 工作原理(参见电路原理简图)

图3.1  电路原理简图

3.1 主电路原理：

晶闸管T1用作充电控制开关，接通电源，调好电流设定值后，T1导通，电源E对储能电容器C充电。当充电至设定值时，T1关断。此时，放电晶闸管T2处于阻断状态。测试时令T2导通，C通过T2、L1对被测器件放电，放电电流为正弦半波。该电流的大小由电容C预充电压决定，其值由分流器采样检测。

3.2 控制电路原理：

三位电流设定拨码开关产生的三个电压值，经电压加法器A相加后输出一个与设定数值成比例的设定电压VC。分别送给比较器A1、A3。储能电容C的电压信号V0送给差分放大器A2，经A2缓冲后，送给比较器A1。若A1判定V0电压小于设定电压VC，则A1送出高电平，使T1门极承受正向电压导通对C充电。直到V0大于或等于VC时，A1输出低电平，使T1截止。

“测试”开关的低电平信号经施密特触发器整形后，送给单稳态触发器Ⅰ和Ⅱ。单稳态Ⅰ产生的脉冲信号经功率放大后送给T2的门极。T2导通后，储能电容放电，在输出端产生所需的测试电流。电流检测信号V1送给比较器A3和缓冲器A4。若A3判定V1大于VC时，A3输出高电平，反之A3输出低电平。A3输出电平由高变低的瞬间为检测时刻。A3输出高电平时，K1、K2闭合，A4的输入电压加到CM上并经A5输出。当A3的输出电压由高变低时,K1、K2断开。A5为电压跟随器，具有很高的输入阻抗。所以，CM上的电压即为K1断开瞬间电压值。A5的输出电压一直等于CM上的电压。并输出给ITM显示表。ITM显示表的数字稳定后，单稳Ⅱ输出高电平，使电压显示表数值锁存。

电压采样信号经A6、A7后，以电流采样信号同样的方式送至VTM显示屏，这里不再重复叙述。

4  结构特征

本仪器分主机和辅机。主机面板上装有开关、按键、指示灯及显示表等。后盖板上装有三线电源插孔、熔断器盒（保险丝的规格为3A/250V）。主-辅机连接电缆插座。辅机面板上装有被测器件接线端子和采样接线端子，后盖板上装有主-辅机连接电缆插座。DBC-031B型主机和辅机装于一个机箱内。

5  使用方法

5.1 接线

5.1.1 连接主辅机电缆

使用前须将两只箱水平放置，分开或重叠放置均可，然后用连接电缆将主-辅机连接。DBC-031B型主机和辅机出厂时已连好。

5.1.2 连接电源线

三芯电源线插头的接地端必须可靠接地，以保证测量精度及人身安全。所说的地线，必需是电工术语中所指的安全地，不能用自来水管等代替。

5.1.3 连接测试线

被测器件接线端子“A、K”引出线的截面积要大于0.025×ITM平方毫米。ITM是最大测试电流，单位安培。引出线的长度要小于1米，否则会出现测试电流不能达到设定值的现象。

5.1.4 连接采样线

“采样”电压接线端子的引出线要双绞（避免两线间有其它线穿过），“采样”电压接线端子的“+”同被测器件的阳极连接，“-”同被测器件的阴极连接，注意极性不要接错，否则，测试出的电压为负值。另外，采样线与被测器件的接点要尽量分别靠近阴、阳极中心,否则测量电压会偏大。采样线禁止接在“A、K”极引出线或“A、K”接线端子的任何一点上。

5.2 主机面板说明(参见主机面板图)

图5.1  主机面板图

5.2.1 “电源”开关

开关掷向“开”，内藏指示灯亮，电源接通。

5.2.2 “电流设定”开关

用于设定被测器件的通态峰值电流，设定的数字乘10为将要输出的电流，单位安培。例 060为600安培。

5.2.3 “ITM ”显示表

显示被测器件的通态峰值电流，显示数乘10，单位为安培。

5.2.4 “VTM ”显示表

显示被测器件的通态峰值压降，单位伏特。

5.2.5 “充电指示”灯

指示灯亮为正在充电，暗说明充电完毕。

5.2.6 “导通指示”灯

被测管的A、K、G三极接好后，如被测管已导通，指示灯亮，否则暗。

5.2.7 “复位”键

按住此键(时间大于1秒)，显示表清零。

5.2.8 “测试”键

在充电完毕，导通指示灯亮的状态下，按动此键，对被测器件实施测试。

5.3 DBC-013A型辅机面板说明(参见辅机面板图)

图5.2  辅机面板图

5.3.1 “采样”接线端子

用于连接采样线，详见5.1.4。

5.3.2 “G、A、K”接线端子

用于分别连接被测器件的门极、阳极和阴极。

5.4 测试步骤

5.4.1 “电源”开关掷向“开”，内藏指示灯亮。

5.4.2 被测器件接在“G、A、K”接线端子上。如果连接正确，“导通指示”灯亮。

5.4.3 “电流设定”开关选取需要值。(一般选取被测件电流容量的3倍，如200A器件选取060。但应注意，电流设定只是给出测试电流范围，实际测试电流要以ITM显示表显示结果为准。如果显示电流与设定值不符，可增大或减小设定，使ITM显示表显示所需要的电流值。例如，需要仪器输出600A，设定 060 ，实际显示数059，这时，可将原设定改为 061即可。另外，改变设定后的第一次测试结果有误差，测试时需加注意。

5.4.4 按住“复位”键直到ITM、VTM显示屏数值为零。

5.4.5 按“测试”键，ITM显示表显示被测件的峰值电流，VTM显示表显示被测器件的峰值压降。

5.4.6 如对某一器件进行多次测试，完成一次测试后，要待充电完毕再进行下次测试，充电完毕的标志是充电指示灯由亮变暗，亮为正在充电，暗为充电完毕。

5.4.7 更换被测管后，只需按5.4.3—5.4.5项操作即可，另外，不必每一次都按“复位”键，显示表不清零不影响测试结果。

6  故障与排除

6.1 充电指示灯一直亮而不暗，辅机有交流噪声

辅机中的可控硅或二极管击穿。

6.2 充电正常,按测试开关仪器不测试。

被测器件未导通。