DBC-352型晶闸管测试仪

技 术 说 明 书

沈阳信达思创电力电子研究所

目  录

1 概述 ……………………………………………………………………………2

2 技术参数 ………………………………………………………………………2

3 工作原理框图 …………………………………………………………………2

4 结构特征 ………………………………………………………………………2

5 使用方法 ………………………………………………………………………3

1  概述

本仪器是晶闸管和整流管少子寿命的专用测试设备。适用于各种反向阻断型晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管及各种整流管的参数测试。本测试仪设计先进，结构合理，并具有数字显示，直接读取少子寿命值，自动测试，操作简便等特点。其技术指标符合GB4024-83标准的规定。是电力半导体器件生产厂最为理想的检测设备。

2  技术参数

2.1 触发电流范围：0—500mA

2.2 少子寿命测量范围：0.1—99μs

2.3 测试分辨率：0.1µs

2.4 重复测试频率：1Hz

2.5 工作条件

电源:AC 220V±10% 50HZ

温度：0—40℃

2.6 整机功耗：小于50VA

2.7 整机重量：约10Kg

2.8 整机尺寸：440×150×440mm

3  工作原理框图

图3.1  工作原理方框图

4  结构特征

本仪器为箱式结构，数字显示，读数直观方便。前部是面板，装有控制键、数字显示表和接线端子等。后盖板上装有三线电源插座和保险丝盒。(保险丝为0.5A/250V)。

本仪器安放无特殊要求，但仪器外壳要可靠接地(本仪器外壳与后盖板的三线电源插座中点相连)，以保证仪器的测量精度和操作人员的安全。

5  使用方法

5.1 面板说明(参见面板图)

图5.1  面板图

5.1.1 “电源”开关

此开关掷向开时，内藏指示灯亮，电源接通。

5.1.2 “A、K、G”接线端子

被测器件接线端子。

5.1.3 “τP显示表”

显示被测器件的少子寿命，单位微秒。

5.1.4 “IG”触发电流选择键

用于选择被测器件的触发电流。

5.1.5 “τP”量程选择键

用于选择少于寿命的测量范围。

5.1.6 “导通指示”灯

被测器件导通时，指示灯亮。

5.2 操作方法

5.2.1 打开“电源”开关

5.2.2 接好被测器件

5.2.3 选择被测器件的门极触发电流“IG”

该键共分5档。分别为10mA；30mA；100mA；300mA；500mA。

首先选择10mA档(将该键按入)，如果“导通指示”灯亮，说明被测器件触发导通。如果“导通指示”灯不亮，说明被测器件未触发导通，应当选择30mA档(将该键按入)，以此类推，直到“导通指示”灯亮为止。

这里要强调指出：门极触发电流档，一定选择在被测器件刚好导通(“导通指示”灯刚亮)的位置，不要使触发电流过大。

5.2.4 选择少子寿命“τP”量程键

当被测器件导通后，仪器会自动对被测器件进行测试。“τP显示表”会以1Hz的频率显示一组数值。这时，我们要根据显示数值来选择“τP”量程键。

显示值为0.1—5μs      选择“5”档

显示值为5—10μs       选择“10”档

显示值为10—25μs      选择“25”档

显示值为25—50μs      选择“50”档

显示值为50—100μs     选择“100”档

例如，显示值为9μs，而“τP”量程键处在“25”档的位置上，请您选择“10”档。选择“10”档后，如果显示值为5—10μs之间的某一数值，该值就是被测器件的少于寿命值。如果选择“10”档后，显示值又变为0.1—5μs之间的某一数值，请您再选择“5”档。也就是说，少子寿命“τP”量程键的选择，要经过返复几次选择，直到显示值与档位相对应。

5.2.5 更换被测器件后，按5.2.2—5.2.4条操作即可。